## USG
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)
Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde
Obligātas prasības:
1 | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
2 | Piegāde ne ilgāk kā 12 nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas un uzstādīšana ne ilgāk kā 1 nedēļas laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas
3 | Nododot preci ekspluatācijā, piegādātājs nodrošina preces uzstādīšanu, pārbaudi un lietotāja apmācību, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā un servisa rokasgrāmatu;
4 | Nodrošināt personāla apmācības un protokolu pielāgošanu, ko veic ražotāja sertificēts aplikāciju speciālists, vismaz 20 stundu apmērā.
5. | Iesniegt preces ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegtu apliecinošu dokumentu, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu un servisa pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā vai Eiropas Savienībā; Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa pakalpojumu nodrošināšanai;
6. | Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā 2 (divi) servisa inženieri, kuri ir piedāvātās preces ražotāja vai ražotāja pilnvarotas pārstāvniecības apmācīti un sertificēti medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā;
7. | Pretendentam ir piedāvātās preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija;
8. | Piedāvātās preces ir jaunas, ražotas ne agrāk kā pirms 12 (divpadsmit) mēnešiem no preces pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, kā arī atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
9 | Nododot ekspluatācijā preci Pretendentam jānodrošina iekārtas elektrodrošības pārbaudi, funkciju testēšanu un novērtēšanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461 Medicīnisko ierīču noteikumi
* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus;
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Piešķiramie bonuss punkti | Piedāvājums * | Atsauce uz informatīvo materiālu**
Premium klases ultrasonogrāfijas iekārta Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikai |  |  | Finanšu piedāvājums :
Veicamās funkcijas:
Izmeklējumu veikšana riska grūtniecēm, tai skaitā, ar vidēju un augstu ģenētisko risku
1 vienības iegādes un piegādes cena bez PVN, EUR:
Kopā finanšu piedāvājums pēcgarantijas perioda 3 (trīs) gadu pilnā servisa pakalpojumiem, cena bez PVN, EUR, tajā skaitā
piedāvājums par pēcgarantijas perioda 3 gadu pilna servisa pakalpojumiem,cena bez PVN, EUR
par rezerves detaļām, tajā skaitā zondēm, kas ir iekļautas apkopes līgumā, cena bez PVN, EUR
Cena kopā bez PVN, EUR:
Preces ražotājs, valsts:
Preces modelis, kods:
1. | Iekārtas vispārējais apraksts
1.1. | Pilnīgi digitāla premium klases ultrasonogrāfijas iekārta ar integrēto mākslīgā intelekta (AI) funkcionalitāti
1.2. | LCD vai LED krāsu monitors, ne mazāks kā 23 collas uz artikulējošas stiprinājuma rokas ar iespēju mainīt novietojuma augstumu, pagriežams uz visām četrām pusēm neatkarīgi no kontrolpaneļa. | Ja monitora izmērs pa diagonāli lielāks par 23 collām, +2 punkti
1.3. | Matrica ne mazāk kā 1920 x 1080
1.4. | Maksimālā luminiscence ne mazāk kā 300 Cd/m2
1.5. | Atbildes laiks 14 ms vai mazāk
1.6. | Monitoram iespējams regulēt gaišumu un spilgtumu
1.7. | Vadības paneļa elektriska augstuma regulēšana vismaz 25 cm diapazonā, kas atvieglo iekārtas pozicionēšanu. | Ja diapazons lielāks par 25 cm, +2 punkti
1.8. | Vadības panelis ar rotāciju vismaz 30 grādu robežās no centra uz abām pusēm tā ērtākai novietošanai atkarībā no izmeklējuma. | Ja rotācijas diapazons lielāks par 30 grādiem uz abām pusēm, +2 punkti
1.9. | Daudzfunkcijas vadības taustiņi
1.10. | Kontrolpaneļa izgaismošana
1.11. | Funkciju parametru kontrole ar ne mazāk kā 13 collu pieskārienjūtīgu ekrānu.
1.12. | Fiziska vai pieskārienjūtīga tastatūra pacientu datu ievadei, iespēja programmēt vismaz 8 vadības paneļa pogu funkcionalitāti
1.13. | Iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā
1.14. | Frekvences izmeklēšanas diapazons ne mazāk kā no 1.0 līdz 18.0 MHz
1.15. | Dinamiskais darba diapazons ne mazāks kā 350 dB | Ja darba diapazons lielāks par 350 dB, +2 punkti
1.16. | Kino atmiņa 2D režīmā ne mazāk kā 10 min.
1.17. | Kino atmiņa 4D režīmā ne mazāk kā 350 volumes, | Ja atmiņa lielāka par 350 volumes, +2 punkti
1.18. | Maksimālā skanēšanas kadru frekvence 2D režīmā ne mazāk kā 3500 kadri/sekundē | Ja frekvence lielāka par 3500 kadri/sekundē, +2 punkti
1.19. | Maksimālā skanēšanas kadru frekvence krāsu doplera režīmā ne mazāk kā 900 kadri/sekundē | Ja frekvence lielāka par 900 kadri/sekundē, +2 punkti
1.20. | Maksimālā skanēšanas kadru frekvence 4D režīmā ne mazāk kā 800 VOL-kadru/s
1.21. | Maksimālais izmeklēšanas dziļums ne mazāk kā 50 cm.
1.22. | Attēlveidošanas tehnoloģija, kas spēj ultraskaņas staru fokusēt visā garumā, panākot izcilu aksiālo un laterālo izšķirtspēju un augstu kadru frekvenci.
1.23. | Ne mazāk kā 6 aktīvas zonžu vienlaicīga pieslēgšana un elektroniska pārslēgšanās starp zondēm neizslēdzot iekārtu, ieskaitot Wireless tipa zondes
1.24. | Zondes atvienošanas iespēja neizslēdzot iekārtu
1.25. | Zondes izvēle pēc zondes nosaukuma un zondes zīmējuma
1.26. | Zondes ligzdām kontakts “bez adatu” tipa
1.27 | Iekārtā integrēti zonžu turētāji, horizontāls endokavitālās zondes turētājs
1.28 | Virtuāls TGC kontroles panelis ar vismaz 8 līmeņiem, bez fiziskām pogām ar līkņu veida regulācijas un saglabāšanas iespēja. Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti
1.29. | Auto TGC funkcionalitātē
1.30. | Gray Map līkņu regulēšanas iespēja attēlu uzlabošanai ar iespēju mainīt līkņus un saglabāt
1.31. | Digitālie apstrādes kanāli ne mazāk kā 10 000 000/kadrā | Ja lielāka par 10 000 000/kadrā, +2 punkti
1.32. | Izmeklējuma lauka attēlošana pa visu ekrānu (Fullscreen)
1.33. | Integrēta HELP funkcija lietošanas instukcijas iegūšanai
1.34. | Iekārta viegli pārvietojama un fiksējama, riteņu fiksācija.
1.35. | Iekārtā integrēts vai ārējs gēla pudelīšu sildītājs
1.36. | Iekārtas iekšējā baterija, kas nodrošina iekārtas enerģijas taupīšanas režīmu un transportēšanas režīmu vismaz līdz 60 minūtēm. Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti
1.37. | Ierīcei jābūt jaunai, nelietotai. Izlaiduma gads ne vecāks par 2025. gadu
2. | Darba režīmi
2.1. | 2D(B), 2D(2B), QUAD (4B), Bi-Plane Mode, 3D, 4D reālā laikā, 4D Biopsy, M-Mode, CFI (color flow mode), CD (color Doppler), PDI (power Doppler imaging) ar plūsmas virziena noteikšanu, Augstas izšķitspējas Doppler, pulse wave Doppler ar automātisku High PRF funkciju, vai ekvivalentas programmas
2.2. | Iespēja optimizēt 3D/4D attēlus ar viena taustiņa palīdzību
2.3. | Specializēta programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar kadru frekvenci vismaz līdz 60 kadri/sekundē un asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,3 cm/s.
2.4. | Duālais režīms - iespēja vienlaikus iegūt divus attēlus2D un 2D/Color Doppler, 2D/2D+Augstas izšķirtspējas doppler programma (HD Flow vai ekvivalents), 2D/2D+mikrovaskularizācijas programma
2.5. | 2 un 4 ekrāna formāta iespēja reāla laikā
2.6. | Divi reālā laika attēli vienlaicīgi displejā: pašreizējā aktīvā izmeklējuma un no atmiņas atsaukta iepriekšējā izmeklējuma attēli. Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti
2.7. | Reālā laika “Triplex” režīms 2D+PD/PW.
2.8. | Harmoniskais attēls un apgrieztā impulsa harmoniskais attēls
2.9. | Attēla platuma paplašināšanās vai sašaurinās iespēja
2.10. | Trapeces veida attēls ar attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem programmu
2.11. | Attēla palielināšana (zoom) līdz ne mazāk kā 22 reizēm | Ja attēla palielināšana lielāka par 23 (ieskaitot) reizēm, +2 punkti
2.12. | 4D attēla palielināšana (zoom) līdz ne mazāk kā 4 reizēm
2.13. | Reāllaika paplašināta redzes lauka saliktā attēlveidošana - Panorāmas skata attēlveidošana
2.14. | HD paliepināšanas funkcija
2.15. | Iespēja atkārtot iepriekš veiktu darbību (cineloop funkcija). Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +2 punkti
2.16. | Bez zondes manipulācijas stara leņķa maiņa (beta view, tilting vai ekvivalents)
2.17. | 2D, 3D, 4D, Color Doppler, Spectral Doppler jēldatu saglabāšana ar iespēju pēc attēla saglabāšanas mainīt attēla parametrus
2.18. | Iespēja veidot izmeklējumu protokolus, mērījumus un kalkulācijas
2.19. | Krāsu kodētas automātiskas anotācijas funkcija visiem izmeklēšanas režīmiem.
2.20. | Piktogrammas bibliotēka katram izmeklēšanas režīmam
3. | Attēlu apstrādāšanas programmas:
3.1. | Artefaktu un trokšņu noņemšanas programma ar ne mazāk kā 5 līmeņiem
Algoritms ēnojuma artefaktus samazināšanai
3.2. | Programma, kas veido attēlu no dažādiem apstarošanas leņķiem (Compound Imaging) - SonoCT, ApliPure, CrossXBeam vai ekvivalenta
3.3. | Iespēja optimizēt 2D attēlu (vismaz 2 parametrus vienlaicīgi) ar 1 pogas nospiešanu
3.4. | Automātiska Dopplera pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu - krāsu loga novietojums un leņķis, spektrālā Dopplera vārtiņu novietojums un leņķis, bāzes līnija un skala
3.5. | Automātiska Spektrālā Dopplera parametru pielāgošana ar vienas pogas nospiešanu (bāzes līnija un skala)
3.6. | Automātiskā fokusa optimizācija, lai nodrošinātu nemainīgu attēla kvalitāti, novēršot nevēlamas fokusa zonas izmaiņas skenēšanas laikā
4. | Izmeklējumu programmatūra:
4.1. | Dzemdniecības I, II un III trimestra skrīninga programma
4.2. | Ginekoloģijas izmeklēšanas programma
4.3. | Augļa sirds asins plūsmu noteikšanas programma STIC vai ekvivalents
4.4. | Vaskulārās izmeklēšanasd programma
4.5. | Abdominālā izmekēšanas programma
4.6. | Virspusējo audu, vairogdziedza, krūšu, sēklinieku izmeklējumu programmas.
4.7. | Iespēja veidot lietotāja definētus mērījumus un kalkulācijas
5. | Attēlu analīze:
5.1. | Standarta mērījumu un aprēķinu pakete visām nepieciešamajām izmeklējumu programmām
5.2. | Pilna mērījumu pakete Dopplera režīmā: ātruma, frekvences spiediena gradienta, ātruma mērījumi RI, PI, u.c. standarta mērījumi, kā arī automātiskās mērīšanas iespējas
5.3. | Automātiski Dopplera mērījumi reālajā laikā un uz "iesaldēta" spektrālā Dopplera
5.4. | Automātiskie augļa mērījumi vismaz BPD, OFD, HC, AC un FL | Ja balstīti uz AI (artificial intelligence), +5 punkti
5.5. | 1., 2. un 3. trimestra strukturētu atskaišu veidošana un eksportēšana .pdf vai citā standarta formātā. Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +1 punkti
5.6. | Automātiskie NT mērījumi.
5.7. | Programma olnīcu audzēju starptautiskai klasifikācijai saskaņā ar starptautisku IOTA-ADNEX algoritmu
5.8. | IETA (Starptautiskā endometrijas audzēja analīze). Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +3 punkti
5.9. | IDEA (Starptautiskā dziļā endometriozes analīze). Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +3 punkti
5.10. | Histogrammas analīze ar vismaz līdz 3 lietotāja regulējamiem ROI ar līkņu salīdzinošu analīze
5.11. | Mazākais mērījuma solis 2D režīmā vismaz 0.01 mm
5.12. | Uz AI (artificial intelligence) balstīta funkcija iegurņa konsekventākiem un reproducējamiem mērījumiem
5.13. | Apjoma asins plūsmas noteikšanas programma Dopplera režīmā (Radiant Flow, Doppler Luminance vai ekvivalents)
5.14. | Programma slāņu veidošanai no apjoma datiem ar iespēju mainīt slāņu biežumu (Tomographic Ultrasound Imagimg vai elvivalents)
5.15. | Vizuāli apskatāma skata iegūšana no liekta interesējošā reģiona ar mugurkaula 3D skati automātiski iegūst apjomu un koronāro skatu attēlošanu (Omniview, Spine Trace vai ekvivalents)
5.16. | Iespējams iegūt reālistisku attēlu anatomiju vizualizēšanai un iespējams izmantot ne mazāk kā vienu virtuālo gaismas avotu (HDlive, Luminance vai ekvivalents)
5.17. | Reāla laika Doppler kalkulācijas programma
5.18 | Asins plūsmu noteikšanas programma 2D režīma „B Flow Imaging”, ne izmantojot Dopplera režīma palīdzību
5.19. | Specializēta doplera programma īpaši zemu plūsmu mikrovaskularizācijai ar asinsplūsmas noteikšanas minimālo robežu ne lielāku par 0,3cm/s
5.20. | “Fibroid Mapping” programmu pakete (Uz mākslīgā intelekta vadīta darbplūsma dzemdes fibroidu (mioma) 3D formātā attēlošana, klasificējiet katru fibroīdu (miomu) pēc FIGO (Federation of Gynecology and Obstetrics) klasifikācijas)
5.21. | Programma automātiskiem tilpuma aprēķiniem no 3D iegūtiem datiem
6. | Zondes:
6.1. | 4D Endokavitālā zonde ginekoloģiskajiem izmeklējumiem ar frekvenču diapazonu robežās vismaz no4,0 līdz 9,0 MHz;
6.3. | XDclear vai līdzvertīgas tehnoloģijas konveksa zonde abdomināliem izmeklējumiem ar frekvenču diapazonu robežās vismaz no 2,0 līdz 9,0 MHz.
7. | Izmeklējumu datu arhivācija
7.1. | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie iestādes servera, t.sk. Modality Worklist, Structured Reporting, Query/Retrieve, MPPS, Storage Commitment.
7.2. | LAN ports vai Wireless pieslēgums
7.3. | Digitāls menbaltais termoprinteris attēlu izdrukai.
7.4. | DVD / CD un USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas DICOM un PC formātos
7.5. | Iekārtas cietā diska ietilpība – ne mazāk kā 1TB. | Ja diska ietilpība lielāka par 1 TB, + 2 punkti
7.6. | Integrēta pacientu datu bāze, izmeklējumu apstrādei un arhivēšanai
7.7. | Arhīvs statiskiem attēliem, 2D, 3D, 4D video klipiem, 3D/4D jēldatiem
7.8. | Jebkurā režīma statisku un dinamisku attēlu saglabāšana AVI, MP4, JPEG, BMP formātos vai ekvivalents
7.9. | Mērījumu veikšana ierakstītos attēlos
7.10. | USB rakstītājs ar iespēju ierakstīt gan atsevišķus attēlus, gan kinocilpas apskatei uz pamatiekārtas
8. | Konfidencialitāte un drošības funkcionalitāte:
8.1. | 256 bitu AES cieta diska šifrēšanas veids. Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +1 punkti
8.2. | Baltais saraksts. Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +1 punkti
8.3. | Šifrēta DICOM savienojuma iespēja (TLS). Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +1 punkti
8.4. | Šifrēta un anonīmu datu eksportēšanas iespēja. Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +1 punkti
8.5. | Operētājsistēmas slēgta pieeja. Prasība nav obligāta! | Ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta, +1 punkti
9. | Garantijas termiņš no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kuras laikā Pretendents apņemas nodrošināt iekārtas apkopes un pārbaudes saskaņā ar ražotāja noteikto darbu apjomu un periodiskumu bez papildu maksas; | Ja piedāvāts garantijas termiņš, kas ir 36 mēneši , +5 punkti; Ja piedāvāts garantijas termiņš, kas ir 48 mēneši , +10 punkti .
Komisija pretendentu piedāvājumu iekārtai vērtēs pēc šādiem kritērijiem:
Daļa | Vērtējamo parametru nosaukums | Maksimālais punktu skaits
A | Finanšu piedāvājums | 55
B | Iekārtas papildus specifikācijas punkti | 55
D | Finanšu piedāvājums par 3 gadu pilna servisa pakalpojumiem | 20
∑ | KOPĀ | 130